INFORME DE VALIDACIÓN

Herramienta Web para el Cálculo del

Índice de Viscosidad

ASTM D2270 – 10 (2016)

| Herramienta | Calculadora IV – ASTM D2270 |
| --- | --- |
| URL | astm-d2270-viscosity-index-calculator.streamlit.app |
| Norma de cálculo | ASTM D2270 – 10 (2016) |
| Norma de calidad | NTP-ISO/IEC 17025:2017 |
| Versión del informe | [COMPLETAR] |
| Elaborado por | [NOMBRE DEL RESPONSABLE] |
| Revisado y aprobado por | [NOMBRE / CARGO] |
| Fecha de validación | [DD/MM/AAAA] |
| Laboratorio | [NOMBRE DEL LABORATORIO] |

MODELO ADAPTABLE — Personalice los campos en corchetes según su laboratorio

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

1. INTRODUCCIÓN	3

1.1 Propósito del documento	3

1.2 Alcance	3

1.3 Descripción de la herramienta	3

2. REFERENCIAS NORMATIVAS Y REGULATORIAS	4

3. REQUISITOS DE LA HERRAMIENTA	5

3.1 Requisitos funcionales	5

4. PLAN DE VALIDACIÓN	6

4.1 Criterios de aceptación generales	6

4.2 Estrategia de prueba	6

5. EJECUCIÓN DE PRUEBAS Y RESULTADOS	7

5.1 Nivel 1 — Pruebas de cálculo con casos de referencia ASTM D2270	7

5.1.1 Caso §5.2.3.1 — U > H (Ecuación 3)	7

5.1.2 Caso §5.2.4.1 — U < H (Ecuaciones 6 y 7)	7

5.1.3 Caso §5.2.4.2 — U < H (Ecuaciones 6 y 7)	7

5.1.4 Caso Apéndice X2.5 — Método (Apéndice X2)	7

5.2 Nivel 2 — Pruebas de límites y condiciones especiales	9

5.3 Nivel 3 — Pruebas funcionales de interfaz	9

6. RESUMEN DE RESULTADOS	11

7. DECLARACIÓN DE APTITUD PARA EL USO PREVISTO	12

7.1 Conformidad con NTP-ISO/IEC 17025:2017	12

7.2 Condiciones de uso	12

7.3 Limitaciones conocidas	12

7.4 Declaración final	12

8. FIRMAS Y APROBACIÓN	13

9. HISTORIAL DE REVISIONES	13

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Propósito del documento

El presente informe documenta la validación de la herramienta web para el cálculo del Índice de Viscosidad (IV) de aceites lubricantes e hidrocarburos, conforme al método ASTM D2270 – 10 (2016). La validación ha sido realizada para dar cumplimiento a los requisitos del numeral 7.11.2 de la NTP-ISO/IEC 17025:2017, que exige que los sistemas de gestión de la información utilizados para procesar datos sean validados en cuanto a su funcionalidad antes de su introducción.

Este documento sigue el ciclo de validación recomendado para herramientas de cálculo en laboratorios acreditados: definición de requisitos, plan de pruebas, ejecución de pruebas, registro de resultados y declaración de aptitud para el uso previsto.

## 1.2 Alcance

La validación abarca los siguientes aspectos de la herramienta:

- Exactitud de los algoritmos de cálculo del IV según el método ASTM D2270.

- Correcta implementación del Método Preciso (interpolación lineal, Tabla 1, numerales 5.2.1 a 5.2.5).

- Correcta implementación del Método Apéndice X2 (ecuaciones cuadráticas, Tabla X2.1).

- Aplicación del redondeo bancario (round-half-to-even) conforme a ASTM E29.

- Integridad y trazabilidad del cálculo mostrado al usuario.

- Disponibilidad de tablas de constantes normativas (Tabla 1 y Tabla X2.1).

- Funcionalidad general de la interfaz web.

Quedan fuera del alcance de este informe: la evaluación de incertidumbre de medición asociada a los instrumentos de viscosidad, la validación de los métodos de medición de viscosidad cinemática (ASTM D445, D7042, ISO 3104, IP 71), y la infraestructura de la plataforma Streamlit Community Cloud.

## 1.3 Descripción de la herramienta

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Calculadora de Índice de Viscosidad — ASTM D2270 |
| Tipo | Aplicación web (Streamlit) |
| URL de acceso | https://astm-d2270-viscosity-index-calculator.streamlit.app |
| Repositorio público | https://github.com/RoyPizarro-Dev/astm-d2270-viscosity-index |
| Lenguaje | Python 3.10+ |
| Framework | Streamlit ≥ 1.32.0 |
| Módulo de cálculo | src/calculations.py (código fuente abierto) |
| Norma implementada | ASTM D2270 – 10 (2016) |
| Identificación de versión | Hash de commit Git (ver repositorio GitHub) |

# 2. REFERENCIAS NORMATIVAS Y REGULATORIAS

| Documento | Aplicación en este informe |
| --- | --- |
| ASTM D2270 – 10 (2016) | Norma de referencia para el algoritmo de cálculo del IV. Define ecuaciones, tablas de constantes, procedimiento de redondeo y casos de prueba. |
| NTP-ISO/IEC 17025:2017 §7.11.2 | Requisito de validación del software antes de su uso en el laboratorio. Exige verificación de funcionalidad. |
| NTP-ISO/IEC 17025:2017 §7.11.6 | Los cálculos y transferencias de datos deben comprobarse de manera apropiada y sistemática. |
| ASTM E29 | Practice for Using Significant Digits. Define el método de redondeo bancario (round-half-to-even) aplicado al reporte del IV. |
| ASTM D445 / D7042 / ISO 3104 / IP 71 | Métodos de medición de viscosidad cinemática referenciados en ASTM D2270 §5.1. Aplican a la obtención de los datos de entrada (U e Y). |

# 3. REQUISITOS DE LA HERRAMIENTA

## 3.1 Requisitos funcionales

| ID | Requisito | Referencia normativa | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Calcular IV usando interpolación lineal en Tabla 1 para Y entre 2.0 y 70.0 mm²/s. | ASTM D2270 §5.2.1 | Crítica |
| RF-02 | Calcular IV usando ecuaciones cuadráticas (Tabla X2.1) para cualquier Y ≥ 2.0 mm²/s. | ASTM D2270 Ap. X2 | Crítica |
| RF-03 | Aplicar Ec. 3 cuando U > H: IV = [(L−U)/(L−H)] × 100. | ASTM D2270 §5.2.3 | Crítica |
| RF-04 | Aplicar Ecs. 6 y 7 cuando U < H: N = (log H − log U)/log Y; IV = [(10^N − 1)/0.00715] + 100. | ASTM D2270 §5.2.4 | Crítica |
| RF-05 | Asignar IV = 100 exacto cuando U = H. | ASTM D2270 §5.2.5 | Crítica |
| RF-06 | Redondear el IV al entero más cercano usando redondeo bancario (round-half-to-even). | ASTM D2270 §6.1 / ASTM E29 | Crítica |
| RF-07 | Rechazar entradas con Y < 2.0 mm²/s con mensaje de error. | ASTM D2270 §1.2 | Alta |
| RF-08 | Mostrar todos los valores intermedios: L, H, N (si aplica), IV exacto e IV final. | ISO/IEC 17025 §7.11.6 | Alta |
| RF-09 | Exponer el código fuente del motor de cálculo en la interfaz. | ISO/IEC 17025 §7.11.2 | Media |
| RF-10 | Mostrar Tabla 1 completa (168 entradas) con fuente normativa citada. | ASTM D2270 §5.2.1 | Media |
| RF-11 | Mostrar Tabla X2.1 completa (16 rangos) con fuente normativa citada. | ASTM D2270 Ap. X2 | Media |
| RF-12 | Ejecutar los 4 casos de prueba oficiales de la norma y reportar conformidad. | ISO/IEC 17025 §7.11.2 | Alta |

# 4. PLAN DE VALIDACIÓN

## 4.1 Criterios de aceptación generales

- Los resultados calculados deben coincidir exactamente con los casos de referencia incluidos en ASTM D2270 (§5.2.3.1, §5.2.4.1, §5.2.4.2, Apéndice X2.5).

- Los valores de L y H deben concordar con los valores de referencia normativa con una diferencia absoluta ≤ 0.05 mm²/s.

- El IV reportado debe ser un entero obtenido por redondeo bancario del valor exacto.

- Los valores intermedios deben ser visibles y coherentes con el procedimiento descrito en la norma.

- La interfaz debe operar sin errores ante entradas válidas y mostrar mensajes de error descriptivos ante entradas fuera de rango.

## 4.2 Estrategia de prueba

La validación se ejecuta en tres niveles:

- Nivel 1 – Pruebas de cálculo: verificación directa de los algoritmos usando los casos de referencia de la norma.

- Nivel 2 – Pruebas de rango y límites: verificación del comportamiento ante entradas en los límites del rango de aplicabilidad.

- Nivel 3 – Pruebas funcionales de interfaz: verificación de la navegabilidad, visualización de resultados, tablas de constantes y código fuente expuesto.

# 5. EJECUCIÓN DE PRUEBAS Y RESULTADOS

## 5.1 Nivel 1 — Pruebas de cálculo con casos de referencia ASTM D2270

### 5.1.1 Caso §5.2.3.1 — U > H (Ecuación 3)

Datos de entrada: U = 73.30 mm²/s, Y = 8.86 mm²/s.

| Parámetro | Valor referencia (norma) | Valor calculado por app | Diferencia | ¿Aprobado? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L (mm²/s) | 119.94 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| H (mm²/s) | 69.48 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| IV exacto | 92.43 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| IV reportado (redondeado) | 92 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |

### 5.1.2 Caso §5.2.4.1 — U < H (Ecuaciones 6 y 7)

Datos de entrada: U = 22.83 mm²/s, Y = 5.05 mm²/s.

| Parámetro | Valor referencia (norma) | Valor calculado por app | Diferencia | ¿Aprobado? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H (mm²/s) | 28.975 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| N (factor logarítmico) | 0.14719 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| IV exacto | 156.42 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| IV reportado (redondeado) | 156 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |

### 5.1.3 Caso §5.2.4.2 — U < H (Ecuaciones 6 y 7)

Datos de entrada: U = 53.47 mm²/s, Y = 7.80 mm²/s.

| Parámetro | Valor referencia (norma) | Valor calculado por app | Diferencia | ¿Aprobado? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H (mm²/s) | 57.31 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| N (factor logarítmico) | 0.03376 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| IV reportado (redondeado) | 111 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |

### 5.1.4 Caso Apéndice X2.5 — Método (Apéndice X2)

Datos de entrada: U = 73.50 mm²/s, Y = 8.860 mm²/s.

| Parámetro | Valor referencia (norma) | Valor calculado por app | Diferencia | ¿Aprobado? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L (mm²/s) | 119.9588 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| H (mm²/s) | 69.4765 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| IV reportado (redondeado) | 92 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |

## 5.2 Nivel 2 — Pruebas de límites y condiciones especiales

| ID | U (mm²/s) | Y (mm²/s) | Comportamiento esperado | Resultado obtenido | ¿Aprobado? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL-01 | Cualquiera | 1.99 | Error: Y < 2.0 mm²/s — método no aplicable. | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| PL-02 | Cualquiera | 2.00 | Calcula correctamente. Valor mínimo permitido. | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| PL-03 | Cualquiera | 70.00 | Método Preciso: calcula en el límite superior de Tabla 1. Sin interpolación. | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| PL-04 | Cualquiera | 75.00 | Método Preciso: error (Y > 70). Método Apéndice X2: calcula correctamente. | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| PL-05 | = H calculado | Cualquiera válida | IV = 100 exacto (condición U = H, §5.2.5). | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |
| PL-06 | < Y | Cualquiera válida | Error: U no puede ser menor que Y. | [COMPLETAR] | ☐ Sí ☐ No |

## 5.3 Nivel 3 — Pruebas funcionales de interfaz

| ID | Descripción de la prueba | Resultado esperado | ¿Aprobado? |
| --- | --- | --- | --- |
| PI-01 | Acceder a la URL de la herramienta. | La app carga sin errores en ≤ 10 s. | ☐ Sí ☐ No |
| PI-02 | Ingresar valores válidos y presionar Calcular IV. | Se muestran ambos IV (Método Preciso y Apéndice X2) junto con L, H y valores intermedios. | ☐ Sí ☐ No |
| PI-03 | Navegar a 'Transparencia de Código'. | Se muestra el código fuente del motor de cálculo con las ecuaciones de la norma. | ☐ Sí ☐ No |
| PI-04 | Navegar a 'Tablas de Constantes' — Tabla 1. | Se visualizan los 168 valores de L y H con filtro por rango de Y. | ☐ Sí ☐ No |
| PI-05 | Navegar a 'Tablas de Constantes' — Tabla X2.1. | Se visualizan los 16 rangos de coeficientes y la gráfica de curvas L y H. | ☐ Sí ☐ No |
| PI-06 | Navegar a 'Validación ISO/IEC 17025' y ejecutar los casos. | Los 4 casos reportan APROBADO y el mensaje de validación completa es visible. | ☐ Sí ☐ No |
| PI-07 | Expandir la sección 'Detalle de obtención de L y H'. | Se muestran los detalles de interpolación (Método Preciso) y los coeficientes cuadráticos (Apéndice X2) en paralelo. | ☐ Sí ☐ No |
| PI-08 | Verificar acceso al repositorio desde el enlace en la barra lateral. | El repositorio GitHub carga correctamente. | ☐ Sí ☐ No |

# 6. RESUMEN DE RESULTADOS

| Nivel de prueba | Total pruebas | Aprobadas | Fallidas | No ejecutadas | % Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 — Casos de referencia ASTM D2270 | 4 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Nivel 2 — Pruebas de límites | 6 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Nivel 3 — Pruebas funcionales | 8 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| TOTAL | 18 | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |

# 7. DECLARACIÓN DE APTITUD PARA EL USO PREVISTO

## 7.1 Conformidad con NTP-ISO/IEC 17025:2017

| Numeral | Requisito | Cumplimiento evidenciado |
| --- | --- | --- |
| 7.11.2 | El software se valida en cuanto a su funcionalidad antes de su introducción. | Este informe de validación |
| 7.11.2 (cambios) | Los cambios se autorizan, documentan y validan antes de su implementación. | Control de versiones Git (hash de commit) |
| 7.11.5 | Instrucciones y datos de referencia disponibles para el personal. | Repositorio GitHub público + README |
| 7.11.6 | Los cálculos se comprueban de manera apropiada y sistemática. | Pestaña 'Transparencia de Código' + 4 casos de prueba |

## 7.2 Condiciones de uso

La herramienta es apta para el uso previsto bajo las siguientes condiciones:

- Los datos de entrada (U e Y) deben haber sido determinados con un método de medición de viscosidad cinemática aceptado por la norma (ASTM D445, D7042, ISO 3104 o IP 71).

- El parámetro Y debe ser ≥ 2.0 mm²/s. Para Y > 70 mm²/s, utilizar el Método (Apéndice X2).

- El resultado del IV corresponde únicamente a la lógica de cálculo del método ASTM D2270. La incertidumbre asociada a los instrumentos de medición de viscosidad no está comprendida en esta validación.

- El laboratorio debe verificar la versión de la herramienta en uso (hash del commit) coincide con la versión validada en este documento antes de reportar resultados.

## 7.3 Limitaciones conocidas

- El Método Preciso (interpolación Tabla 1) no es aplicable para Y > 70 mm²/s. La herramienta muestra un error descriptivo en ese caso.

- La herramienta depende de disponibilidad de internet para acceder a la plataforma Streamlit Community Cloud. No está diseñada para uso fuera de línea.

- La herramienta no evalúa la incertidumbre de medición del IV (ver Apéndice X3 de ASTM D2270).

## 7.4 Declaración final

Habiendo ejecutado las pruebas descritas en el presente documento y verificado la conformidad con los requisitos de la norma ASTM D2270 – 10 (2016) y la NTP-ISO/IEC 17025:2017, se declara que la herramienta web para el cálculo del Índice de Viscosidad es APTA para el uso previsto, sujeto a que los resultados de las pruebas ejecutadas cumplan los criterios de aceptación definidos en la sección 4.1.

# 8. FIRMAS Y APROBACIÓN

| Rol | Nombre y firma | Fecha | Cargo |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | [Nombre y firma] | [DD/MM/AAAA] | [COMPLETAR] |
| Revisado por | [Nombre y firma] | [DD/MM/AAAA] | [COMPLETAR] |
| Aprobado por | [Nombre y firma] | [DD/MM/AAAA] | [COMPLETAR] |

# 9. HISTORIAL DE REVISIONES

| Rev. | Fecha | Versión herramienta (hash Git) | Descripción del cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | [DD/MM/AAAA] | [HASH GIT] | Validación inicial. | [INICIALES] |

Nota: Para obtener el hash de commit de la versión validada, ejecutar en la terminal del repositorio:

git log --oneline -1